输液信息采集系统论证参数要求

      - 一、系统配置

- 输液系统配置：
2台输液泵 + 6台注射泵。

      - 二、主机性能参数

- 硬件配置：

  - 高清触控屏。

  - 内置可拆卸锂电池（满电中速运行≥6小时）

- 功能特性：

  - 支持HL7医疗通信协议，与HIS系统实时共享输注日志。

  - 2-24通道灵活拓展，适应不同场景。

  - 单泵热拔插设计，顺序可调。

  - 支持单台或多台级联输液。

- 数据管理：

  - 集中存储所有输液日志、报警日志，支持长期查询。

- 远程监控：

  - 可通过中央站或移动终端实时监控输注信息（适用于隔离病房外操作）。

- 三、单元注射泵参数

- 基础参数：

  - 注射器规格：包含不限于2/3ml、5ml、10ml、20ml、30ml、50/60ml。

  - 注射量范围：0~9999.99ml（步进0.01ml）。

  - 注射速度：1~2000mL/h（步进0.01mL/h）。

  - 时间设定：00h00min00s~99h59min59s（步进1秒）。

  - 注射精度：±2%。

- 功能模式：

  - 支持首剂量、体重、药库、梯度、序列、间歇、微量、中继、速度模式。

      - 四、单元输液泵参数

- 基础参数：

  - 输液流速：0.01~2000mL/h（步进0.01mL/h）。

  - 预置输液量：0.01~9999.99mL（步进0.01mL）。

  - 输液精度：±5%。

  - 时间设定：00:00:00~99:59:59（步进1秒）。

  - 排气流速：1~2000mL/h（步进1mL/h）。

- 特殊功能：

丸剂流速/总量：1mL／h～2000mL／h（步进0.01mL），	总量0.1mL-100mL连续可调，以0.01mL 步进。

  - 输液模式：包含不限于速度、药物库、体重、滴速、梯度、序列、首剂量、间歇、中继、微量模式。

- 其他特性：

  - 可自定义存储≥10种输液器品牌信息。